Техническое задание на высокочастотный электрохирургический аппарат – 2шт.

| № | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра и комплектации по ТЗ | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Общие требования |  |  |  |
| Аппарат предназначен для проведения резания и коагуляции тканей во время хирургических операций, манипуляций, вмешательств в общей хирургии, кардиохирургии, урологии, онкологии, торакальной хирургии, абдоминальной хирургии, сосудистой хирургии, эндоскопии, лапароскопии, гинекологии. |  |  |  |
| 1.1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |  |
| 1.2 | Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие |  |
| 1.3 | Наличие авторизации на данный проект с указанием моделей оборудования | Наличие |  |
| 1.4 | Параметры электропитания: |  |  |
|  | - Номинальное напряжение | 220 В |  |
|  | - Номинальная частота | 60 Гц |  |
| 1.5 | Потребление энергии | 1200 ВА ± 10% |  |
| 1.6 | Максимальная выходная мощность | не менее 400 Вт |  |
| 1.7 | Несущая частота | 400 кГц, 500 кГц |  |
| 1.8 | Вторичная частота | 33 кГц |  |
| 1.9 | Класс защиты | Класс 1, тип CF |  |
| 1.10 | Гарантийный срок | Не менее 1 года |  |
| 1.11 | Габариты (ширина х глубина х высота) допустимое отклонение от указанных размеров +/-5% | 330 х 455 х 150 мм |  |
| 1.12 | Вес | Не более 13 кг |  |
| 1.13 | Техническая документация (руководство пользователя) на русском языке | Наличие |  |
| 2. Специальные требования |  |  |  |
| 2.1 | 6 монополярных режимов и 1 биполярный режим: | Наличие |  |
|  | Монополярное чистое резание (Pure Cut) |  |  |
|  | Монополярное резание с коагуляцией (Blend I ) |  |  |
|  | Монополярное резание с коагуляцией (Blend II ) |  |  |
|  | Монополярное резание с коагуляцией (Blend III ) |  |  |
|  | Монополярная контактная коагуляция (Contact) |  |  |
|  | Монополярная бесконтактная коагуляция (Spray) |  |  |
|  | Биполярная коагуляция (Bipolar) |  |  |
| 2.1.1 | Монополярное чистое резание (Pure Cut) | Наличие |  |
|  | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом, не менее | 400 Вт |  |
|  | Амплитудный фактор, не более | 1,6 |  |
| 2.1.2 | Монополярное резание с коагуляцией (Blend I ) | Наличие |  |
|  | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом, не менее | 250 Вт |  |
|  | Амплитудный фактор, не менее | 2,0 |  |
| 2.1.3 | Монополярное резание с коагуляцией (Blend II ) | Наличие |  |
|  | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом, не менее | 200 Вт |  |
|  | Амплитудный фактор, не более | 2,2 |  |
| 2.1.4 | Монополярное резание с коагуляцией (Blend III ) | Наличие |  |
|  | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом, не менее | 150 Вт |  |
|  | Амплитудный фактор, не более | 2,4 |  |
| 2.1.5 | Монополярная контактная коагуляция (Contact) | Наличие |  |
|  | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом, не болеее | 120 Вт |  |
|  | Амплитудный фактор, не менее | 3,3-1,5 |  |
| 2.1.6 | Монополярная бесконтактная коагуляция (Spray) | Наличие |  |
|  | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом, не менее | 100 Вт |  |
|  | Амплитудный фактор, не более | 4,5 |  |
| 2.1.7 | Биполярная коагуляция (Bipolar) | Наличие |  |
|  | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 100 Ом, не менее | 99 Вт |  |
|  | Амплитудный фактор, не более | 1,5 |  |
| 2.2 | Функция автоматического выключения подачи электротока при завершении процесса биполярной коагуляции | Наличие |  |
| 2.3 | Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи контактных кнопок | Наличие |  |
| 2.4 | Независимая плавная регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией в Вт | Наличие |  |
| 2.5 | Сохранение в памяти последних установленных режимов и выходных мощностей | Наличие |  |
| 2.6 | Активация монополярных рабочих режимов двухклавишной педалью | Наличие |  |
| 2.7 | Активация монополярных рабочих режимов при помощи держателя монополярных электродов с кнопками управления | Наличие |  |
| 2.8 | Активация режима биполярной коагуляции одноклавишной биполярной педалью | Наличие |  |
| 2.9 | Система контроля и индикации (световой и звуковой) исправности цепи нейтрального электрода | Наличие |  |
| 2.10 | Прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность | Наличие |  |
| 3. Спецификация |  |  |  |
| 3.1 | Генератор электрохирургический, не менее 400 Вт, моно- биполярный. | 1 |  |
| 3.2 | Переключатель педальный биполярный | 1 |  |
| 3.3 | Переключатель педальный монополярный | 1 |  |
| 3.4 | Электрод пациента двухсекционный, без кабеля, одноразовый | 50 |  |
| 3.5 | Кабель для двухсекционного электрода пациента, длина не менее 3 м | 5 |  |
| 3.6 | Держатель монополярных электродов (электрохирургическая ручка для резания\коагуляции, электрод-скальпель, кабель не менее 5 м, многоразовая) | 2 |  |
| 3.7 | Электрод монополярный (скальпель, стандартный, многоразовый) | 5 |  |
| 3.8 | Электрод монополярный (игла, стандартный, многоразовый) | 5 |  |
| 3.9 | Электрод монополярный (шарик, не менее 3 мм, стандартный, многоразовый) | 5 |  |
| 3.10 | Электрод монополярный (шарик, не менее 5 мм, стандартный, многоразовый) | 5 |  |
| 3.11 | Электрод монополярный (скальпель, удлиненный, многоразовый) | 5 |  |
| 3.12 | Электрод монополярный (игла, удлиненный, многоразовый) | 5 |  |
| 3.13 | Кабель для биполярной коагуляции (для подключения биполярных пинцетов, двухштырьковый коннектор, многоразовый, не менее 5 м) | 2 |  |
| 3.14 | Инструмент биполярный (пинцет изолированный, прямой, не более 180 мм, ширина браншей не менее 1,0 мм) | 2 |  |
| 3.15 | Кабель для монополярной коагуляции (многоразовый, лапароскопический, не менее 3 м) | 1 |  |

Директор КБСП