«СОГЛАСОВАНО»						       «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления						      Главный врач

Здравоохранения							      родильного дома №2

г.Владикавказа

_________О.Т.Бекузарова						       ________ С.М.Гасиева

«____»___________2008г.						      «___»_________2008г.

| Аппарат искусственной вентиляции педиатрический/взрослый серии iVent201, Versamed, США-Израиль |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Значения |
| Портативный, управляемый компьютером, электрический аппарат ИВЛ, обеспечивающий постоянную или периодическую поддержку больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. В частности, аппарат применяется у взрослых и детей , требующих проведение ИВЛ Система предназначена для использования в больницах и медицинских учреждениях больничного типа, а также на внутрибольничных внебольничных средствах транспортировки больных, для проведения искусственной вентиляции , в том числе неинвазивной вентиляции у лиц страдающих синдромом дыхательной недостаточности . Система должна иметь возможность (в аварийных ситуациях) проведения полноценной искусственной вентиляции в условиях отсутствия внешних источников электропитания, кислорода и воздуха высокого давления. |  |
| Стандарты безопасности |  |
| Соответствие международным стандартам: ISO 10651-1 Аппараты ИВЛ для медицинского использования ISO 10651-2 Особые требования к аппарат ИВЛам для использования в домашних условиях ISO 10651-3 Требования к транспортным и аппаратам ИВЛ для неотложной помощи ASTM F1100-90 Стандартные требования к реанимационным аппаратам ИВЛ IEC 60601-1 Электробезопасность IEC 60601-1-2 Электромагнитная совместимость (EMC) IEC 60601-2-12 Медицинское электрическое оборудование, особые требования безопасности к аппаратам ИВЛ для реанимации UL 60601-1 Медицинское электрическое оборудование, общие требования безопасности ASTM F1246-96 Стандартные требования к электрических аппаратов ИВЛ для домашнего использования. | наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие |
| I. Основные характеристики: |  |
| Встроенная турбина (электропривод) | наличие |
| Встроенный цветной дисплей 8,4" | наличие |
| Снабжение кислородом от источника высокого давления | наличие |
| Снабжение кислородом от источника низкого давления (кислородный концентратор) | возможность |
| Предустановка параметров ИВЛ посредством ввода массы пациента | наличие |
| Возможность работы в условиях МРТ томографии | возможность |
| Функция преоксигенации с помощью специальной кнопки | наличие |
| Режим ожидания с сохранением всех установленных параметров | наличие |
| Журнал событий | наличие |
| Емкость журнала событий | 780 событий |
| Режим самодиагностики при включении | наличие |
| Режимы упрощенной и расширенной сервисной диагностики | наличие |
| Режим проверки контура на утечку | наличие |
| Управление функциями ИВЛ | тип touch-turn-touch, не сенсорное |
| С добавлением функции MRI аппарат может работать в условиях магнитно-резонансной томографии (МРТ) | возможность |
| блок пульсоксиметрии | возможность |
| встроенный небулайзер струйный | возможность |
| внешний небулайзер Aeroneb Pro (mesh технология) | наличие |
| Сумка - транспортный кейс, обеспечивает работу при неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег и т.д.) | возможность |
| Устройство для крепления аппарата ИВЛ в реанимобиле | возможность |
| Фильтр карбоновый для защиты от бактериологического, радиационного, ядерного и химического заражения, от задымления (с адаптером) | возможность |
| Функция автозапуска при включении аппарата | наличие |
| Режимы ИВЛ: |  |
| A/C c контролем по объему и давлению | наличие |
| SIMV c контролем по объему и давлению | наличие |
| CPAP. | наличие |
| PSV. | наличие |
| Adaptive Bi-Level | наличие |
| Специальные режимы: |  |
| NIV (неинвазивная вентиляция легких ) | наличие |
| Режим дополнительного глубокого вдоха (sigh) | наличие |
| "Backup вентиляция" | наличие |
| Функция облегченного выдоха (Easy flow) | наличие |
| Функция адаптивного потока (Adaptive flow) | наличие |
| поддержка апное | наличие |
| Технические характеристики ИВЛ |  |
| Частота дыхания | 1-80 дых в мин |
| Дыхательный объем | 50-2000 мл |
| PEEP | 0 - 40 см вод.ст. |
| максимальное давление | 5 - 80 см вод.ст. |
| Поддержка давлением | 0 - 60 см вод.ст. или отключена |
| Время вдоха | 0,2 - 3,0 с |
| Пиковый поток при аппаратной вентиляции | 1 - 120 л/мин |
| Пиковый поток при спонтанном дыхании | 1 - 180 л/мин |
| Критерий переключения на выдох | 10-90 % |
| Концентрация кислорода на вдохе (FiO2) | 21-100% |
| Триггер по давлению | 0,5 - 20 см вод. ст. или ВЫКЛ. |
| Триггер по потоку | 1 - 20 л/мин или ВЫКЛ |
| Скорость подъема давления: - низкая, - средняя, - высокая, - автоматически | наличие наличие наличие наличие |
| Мониторинг |  |
| Дисплей: - цветной, графический, не сенсорный - размер, не менее | наличие 8,4 дюйма, |
| Интерфейс (меню управления) | русифицированный интерфейс |
| Отображаемые параметры |  |
| Давление в дыхательных путях | наличие |
| Общая частота дыхания | наличие |
| Измеряемый дыхательный объем | наличие |
| Измерение степени утечки | наличие |
| Максимальное давление | наличие |
| Минимальное давление | наличие |
| Пиковый поток | наличие |
| Время вдоха | наличие |
| Отношение времени вдоха ко времени выдоха | наличие |
| Минутный объем | наличие |
| Источник питания (внешний/внутренний) | наличие |
| Уровень заряда батареи | наличие |
| Давление | наличие |
| Поток | наличие |
| Мониторинг каждого дыхательного цикла | наличие |
| Графики |  |
| Дыхательные кривые: - давление – время - поток - время | наличие наличие |
| Петли: - поток-давление, - поток-объем | наличие наличие |
| Возможность одновременного отображения графиков и петель | одновременное отображение двух графиков и до трех петель |
| Тренды и память по всем параметрам , не менее | 72 часа |
| Возможностью скролинга трендов с отображением числовых параметров | наличие |
| Сохранение в памяти графических эпизодов | до 2 часов |
| Респираторная механика | наличие |
| Респираторная и экспираторная пауза | наличие |
| Тревоги |  |
| Регулируемые тревоги по всем параметрам: | наличие |
| Датчик потока |  |
| Проксимальный датчик потока, расположенный между тройником и интубационной трубкой (или маской) для максимального увеличения точности измерения потока. | наличие |
| Периодическая продувка аппаратом проксимального датчика потока | наличие |
| Источники питания |  |
| Переменное напряжение 100-220В 50-60Гц | наличие |
| Постоянное напряжение 12-15В | наличие |
| Встроенный аккумулятор Время непрерывной работы, не менее | наличие 2 часов |
| Внешняя батарея свинцово кислотная Время непрерывной работы, не менее | возможность 8 часов |
| Увлажнитель дыхательной смеси |  |
| Зашита от перегрева | наличие |
| Аларм высокой температуры | наличие |
| Цифровой мониторинг и отображение температуры | наличие |
| Масса и размеры |  |
| Масса аппарата без аккумулятора, не более | 7 кг |
| Масса аппарата с встроенным аккумулятором, не более | 10 кг |
| Размеры аппарата без стойки, не более | 33 х 24 х 26 см |
| Комплект поставки |  |
| Аппарат ИВЛ | 1 шт. |
| Стойка | 1 шт. |
| Крепеж под кислородный баллон | 1 шт. |
| Контур пациент многоразовый | 2 шт. |
| Клапан выдоха | 2 шт. |
| Сетевой кабель | 1 шт. |
| Кислородный шланг высокого давления 3м | 1 шт. |
| Внешний небулайзер Aeroneb Pro (mesh технология) | 1 шт. |
| Увлажнитель с подогревом | 1 шт. |
| Тепловлагосберигающие бактериальные фильтры | 50 шт. |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |
| Общие требования |  |
| Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не ранее 2008 года выпуска | наличие |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития заверенное производителем | наличие |
| Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заверенное производителем | наличие |
| Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |
| Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками и т.п. | наличие |
| Доставка оборудования до склада ЛПУ | наличие |
| Проведение монтажных и пусконаладочных работ | наличие |
| Обучение специалистов Заказчика работе на аппарате во время инсталляции | наличие |
| Гарантийное обслуживание оборудования с момента ввода ее в эксплуатацию не менее: 12 месяцев | наличие |
| Документы, подтверждающие срок и объем предоставленных гарантийных обязательств и качества продукции (письмо от Производителя, подтверждающие гарантии, качество продукции по данному конкурсу, если участник конкурса предлагает поставку товаров, изготовителем которых он не является) | наличие |
| Возможность проведения гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования сертифицированными специалистами или сервисными центрами, расположенными на территории Северо-Западного Федерального округа. | наличие |
| Заверенное Производителем соответствие товаров и услуг техническим требованиям и функциональным возможностям оборудования | наличие |