Приложение № 1

"Аппарат (камера) SAHARA III для размораживания и подогрева биоматериалов (компонентов крови, кровезаменителей, инфузионных растворов)"

Наименование параметров и возможности прибора

№ п/п

Общие технические характеристики Аппарата (камера) SAHARA III для размораживания
и подогрева биоматериалов (компонентов крови, кровезаменителей, инфузионных
растворов):

Назначение и применение прибора:

Обеспечение быстрого и безопасного размораживания и подогрева компонентов крови,
кровезаменителей и инфузионных растворов аппаратным способов при инфузионной и
трансфузионной терапии. Возможность универсального применения прибора в любом
отделении, где необходимо проведение трансфузионной и инфузионной терапии

Принцип работы аппарата:

- Процесс размораживания и подогрева компонентов крови осуществляется от
высоко турбулентного, нагретого окружающего воздуха и от
подогревающей плитки в соответствии с принципом принудительной
конвекции и кондукции, без использования воды в качестве
теплопроводника.

- В процессе подогрева, компоненты крови помешиваются, для достижения
однородного равномерного температурного профиля компонентов в
гемоконтейнере, предотвращаются механические повреждения, сохраняется
гемостатический потенциал.

- Для бесконтактного измерения температуры компонентов крови внутри
гемоконтейнера, используется встроенный инфракрасный датчик, что
предотвращает риск перегрева компонентов крови.

- Компоненты крови и инфузионные растворы автоматически подогреваются до 37 гр. С

- В процессе подогрева удаляется конденсат с поверхности
гемоконтейнеров.

Возможность эксплуатации аппарата в разных режимах работы:

- стандартный или быстрый режим размораживания и подогрева 3 гемоконтейнеров
одновременно

- подогрев до 9 - ти флаконов по 500 мл (при наличие дополнительного модуля для
инфузионных растворов)

- режим помешивания до 6- ти доз тромбоцитов (при наличие дополнительного модуля
помешивания тромбоцитов)

- стандартный или быстрый режим размораживания и подогрева 6-ти гемоконтейнеров
одновременно ( при наличие дополнительного модуля SAHARA-III MAXITHERM)

- возможность документирования процесса подогрева при наличии и
подключении дополнительного модуля принтера протокола.

Сенсорная панель управления индикаторами:

- наличие светящейся шкалы индикации текущей температуры от 29 гр. С до 37 гр. С , с
шагом 1 гр.С.

- индикатор состояния компонентов крови «свободного ото льда»

- индикатор включения обогрева

- кнопка включения режима быстрого размораживания

- кнопка включения стандартного режима размораживания и подогрева

- кнопка автоматического тестирования прибора

- 2 аварийных индикатора о наличие ошибки или неисправностей прибора

Подача сигналов:

1.   Способ подачи:

стр. 1 из 3

|  | - звуковой - визуальный 2. Причина: - при завершении процесса обогрева начиная с температуры компонентов крови 34 С, раздается звуковой сигнал. - при достижении полного освобождения компонентов крови ото льда загорается специальный индикатор и раздается звуковой сигнал - при сбое системы раздается аварийный постоянный звуковой сигнал и загорается светодиод "ERROR" на панели прибора. |
| --- | --- |
| 6 | Требования к электропитанию: |
|  | - напряжение и частота питания 230 В/50 Гц + 10% - потребляемая мощность 530W;2,3A |
| 7 | Требования к электробезопасности: |
|  | - класс защиты I (по EN 61010-1:1993, Appendix H) |
| 8 | Масса аппарата 13,7 кг. |
| 9 | Габариты Ш х В х Д: 320x325x493 мм |
| 10 | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ |
| 11 | Сан. эпид. заключение |
| 12 | Сертификат соответствия |
| 13 | Гарантия 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |

Комплектация Аппарата (камера) SAHARA III для размораживания и
подогрева биоматериалов (компонентов крови, кровезаменителей,
инфузионных растворов):	/^

1.	Аппарат (камера) SAHARA III для размораживания и подогрева биоматериалов
(компонентов крови, кровезаменителей, инфузионных растворов)

2.	Кабель электропитания	чДД**	?/« Л*/'

3.	Инструкция пользователя на русском языке  fc^^^^&a^.---J'j/^ ■