Спецификация № 1 на автоматический микропланшетный фотометр

| Оптическая система | 12 измерительных каналов, 1 референсный |
| --- | --- |
| Диапазон длин волн | 340 - 750 нм |
| Выбор длины волны | Интерференционные светофильтпы, ширина шелн - 1 0 нм |
| Диапазон измерения | 340 - 399 нм: 0 - 3.0 ОП, 400 - 750 нм: 0 - 4.0 нм |
| Время измерения | При одной длине волны - 6 сек |
|  | При двух длинах волн - 8 сек |
|  | Повторное считывание для кинетик - 5 сек |
| Разрешение | 0.001 ОП |

лучше чем +/-1,0% - +/- 0,010 ОП лучше чем +/-1,5% - +/- 0,010 ОП

Точность (ассигасу); (492 нм) 0,000- 2.000 ОП (492 нм) 2,000-3,000 ОП

Погрешность (precision,

CV):

(492 нм) 0,000- 2,000 ОП

(492 нм) 2,000-3,000 ОП

лучше чем +/- 0,5% - +/- 0,005 ОП лучше чем +/-1,0% - +/- 0,005 ОП

Линейность:

(340-399 нм) 0,000-2,000

ОП

(400-750 нм) 0,000- 2,000 ОП

2,000-3,000 ОП

лучше чем +/- 2,0% лучше чем +/- 1,0% лучше чем +/- 1,5%

Интерфейс подключения к
компьютеру:

Шейкирование

Физические параметры

Возможности настройки длин волн

Серийный К8 232 С,

Принтер (только с сенсорным экраном)

Линейное при 4 скоростях

Ширина-35.5 см

Длина-32.0 см

Высота- 17 см

Вес - 6.0 кг (6.8 кг с Touchscreen ЖК дисплеем)

Диапазон длин волн

Точность (accuracy): (492 нм) 0,000- 2,000 ОП

400 - 700 нм с использованием градиентного фильтра / 340 - 750 нм со стандартным фильтром

лучше чем +/- 1,5% - +/- 0,010 ОП

Погрешность (precision, CV): (492 нм) 0,000- 2,500 ОП

лучше чем +/- 1,0% - +/- 0,005 ОП

Линейность:

(492 нм) 0,0- 2.500 ОП

лучше чем +/- 2,0%

Температурный режим

Диапазон температур	От комнатной до 42°С (с разрешением 0.1 °С)

Точность

0.2°С

Разница температур в пределах плашки

Лучше чем 0.5°С

Tochscreen ЖК дисплей

Windows CE

Magellan.  CE

•мное обеспечение     Ма§е11ап. СЕ

32мБ(Sunrise карта памяти)

240 * 320 точек

Спецификация № 2 на автоматический промыватель микропланшет

Дисплей		Жидкокристаллический дисплей на две строки и 16 знаков Клавиатуры                 Клавиатура из четырех клавиш |

Количество 		1,2 или 4 канала

Тип гребенки	8- или 16-игл для параллельной промывки 8 или 16 лунок

50 - 3000 мкл, шаг по 50 мкл

Объем промывки

50 - 400 мкл шаг дозирования по 50 мкл

Погрешность		 

дозирования  		 (300 мкл объем дозирования, скорость дозирования: 3, 8-игольный)

Равномерность

дозирования                 коэффициент вариабельности вносимого объема буфера: <=4% 	                (объем   300мкл, скорость дозирования: 3, 8-игольный)

Остаточный объем     Перекрестное всасывание: <= 2 мкл на лунку для 96-луночного

плоскодонного микропланшета Greiner

(скорости отбора 3, время отбора 4 сек., скорость движения головы 10 мм/сек, 8-игольный)

Диапазон вакуума        150 - 850 мбар абсолютное давление при вакуумной фильтрации

Интерфейс		   USD

Шейкирование            Линейное шейкирование; высокая, средняя и низкая скорость

Источник энергии

Подача	100-120V or 220-240V. 50/60Hz

Потребление	65 VA

Физические параметры

Габариты прибора      Ширина: 27.5 см, глубина: 36.6 см, высота: 18.1 см
Вес прибора	6,6кг

Спецификация № 3 на термошейкер для 4 иммунопланшет, с греющей

крышкой и платформой

Технические характеристики

Наличие двустороннего нагрева планшеты.

Микропроцессор, контролирующий время, обороты и температуру.

SМD электроника.

Одновременное отображение установленных и текущих значений времени, оборотов и

температуры.

Подача звукового сигнала и остановка перемешивания после выполнения программы.

Нагревательная платформа для 96-луночных иммунопланшет и крышка с подогревом.

Внешний источник питания 12В, 4 А

Температура +25°С - +60°С (± 0.1°С)

- Равномерность распределения температуры на платформе 0.2 °С

- Скорость 250-1200 об/мин

- (шаг- 10 об/мин.)

- Орбита 2 мм

- Независимый таймер со звуковым сигналом 0 - 96 час (шаг -1 мин.)

- Потребление (внешний блок питания) 12 В 4.16 А

Комплексная ИФА лаборатория в составе:

| Наименование | Цена, руб |
| --- | --- |
| Автоматический микропланшетный фотометр SUNRISE RC (TECAN AUSTRIA GМВН). 4 стандартных фильтра (405, 450, 492, 620 нм) с цветным сенсорным экраном. | 326 076 |
| Автоматический промыватель микропланшет Hydroflex (SUNRISE RC (TECAN . ). | 275 650 |
| Термошейкер для четырех иммунопланшет с греющей крышкой и платформой (Biosan, Латвия). | 62000 |
| ИТОГО: | 663726 |